## ver1.0
spectra Optia® 始業点検リスト
実施日 |  | 年 | 月 | 日 | （ | ） | 記録担当者
■装置本体始業点検 （遠心型血液成分分離装置 スペクトラ オプティア）
外観検査 | 電源コード、プラグ、差込口の破損または摩耗がない | [7 empty] | 正 | 否
| スイッチの緩みがない | [7 empty] | 正 | 否
| フィラーおよび遠心分離器チャンバーに構造上の損傷がない | [7 empty] | 正 | 否
| 遠心分離器チャンバー内部やフィラーに、液体や異物がない | [7 empty] | 正 | 否
| 遠心分離器のフィラーラッチが下がっており、フィラーが遠心分離器に正しい位置に固定されている | [7 empty] | 正 | 否
| カセットまたはトレイの背後に、取り付けの妨げになるものがない | [7 empty] | 正 | 否
| シーラーヘッドとケーブルが接続されている | [7 empty] | 正 | 否
| シーラーヘッドへの水分や異物の付着がない | [7 empty] | 正 | 否
設置確認 | システムから 30 cm 離れた安全領域が確保され、そこに危険物が置かれていない | [7 empty] | 正 | 否
フィラー確認 | 用途に応じたフィラーがセットされている （CMNC：フィラータイプⅡ BMP：フィラータイプⅠ） | [7 empty] | 正 | 否
電源投入 | システムが、障害なく一連の自己診断テストを実行している | [7 empty] | 正 | 否
| 自己診断完了後に、画面上のボタンが有効となっている | [7 empty] | 正 | 否
[8 empty] | 総合判定 | 合 | 否
■ディスポーザブル回路点検 （スペクトラ オプティア用血液回路）
開封前検査 | 用途に応じた血液回路を準備している | [7 empty] | 正 | 否
| パッケージに損傷がない | [7 empty] | 正 | 否
| ロット番号と有効期限を確認する （＊下記記入） | [7 empty] | 正 | 否
開封後検査 | チューブの明らかなひどい折れがない | [7 empty] | 正 | 否
| チューブセットの破損がない | [7 empty] | 正 | 否
| ライン上のクランプがすべて開いている | [7 empty] | 正 | 否
| 採血針が取り付けられている | [7 empty] | 正 | 否
| エンドキャップが取り付けられている | [7 empty] | 正 | 否
[8 empty] | 総合判定 | 合 | 否
＊ ディポーザブル回路、溶液 ロット番号・有効期限記入欄
IDL セット | ロット番号： | [5 empty] | 有効期限：
BMPセット | ロット番号： | [5 empty] | 有効期限：
ACD-A溶液 | ロット番号： | [5 empty] | 有効期限：
| ロット番号： | [5 empty] | 有効期限：
生理食塩水 | ロット番号： | [5 empty] | 有効期限：